
	兰州大学学院采购项目

校内磋商文件


[image: image1.jpg]



	项目名称：
	兰州大学天然产物化学国重室BRUKER核磁波谱仪、AtlasCopco空压机系统维保服务采购项目

	项目编号：
	LZU-2025-048-XY

	采购人：
	兰州大学

	实施部门：
	天然产物化学全国重点实验室


二〇二五年十月

第一章  校内磋商公告
本项目采购条件已具备，欢迎各潜在供应商前来参与。请符合资格条件的供应商严格按照采购文件要求配合完成各阶段工作，及时提交响应文件。
一、项目基本情况

1.项目名称：兰州大学天然产物化学国重室BRUKER核磁波谱仪、AtlasCopco空压机系统维保服务采购项目
2.项目编号：LZU-2025-048-XY
3.采购方式：校内磋商

4.预算金额： 90万元

5.采购需求：具体内容详见磋商文件第三章采购需求

6.合同履行期限：合同签订之日起365个日历日 

二、申请人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录”当事人名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间；

三、获取磋商文件

1.获取时间：自发布之日起

2.获取方式：自行从兰州大学采购管理办公室主页采购公告（http://zbb.lzu.edu.cn）链接网址下载。

四、响应文件提交及开标

1.提交响应文件截止时间： 2025年10月30日早09时30分(北京时间)

2.开标时间：同提交响应文件截止时间
3.开标地点：兰州大学城关西校区第二化学楼309室
五、公告期限

自本公告发布之日起3个日历日。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：兰州大学

地址：甘肃省兰州市城关区天水南路222号

联系方式：0931-8912932、zbk@lzu.edu.cn

2.项目联系方式

项目联系人： 齐老师   
电话： 13609371144    

邮箱： qifm@lzu.edu.cn 
第二章  响应须知
	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	定价方式
	☑固定总价    □固定单价   □下浮率    ☐其它：    

	2
	最高限价
	超出限价的将视为无效响应，本项目限

☑总价  □费率  □单价  □其他：     
限额为：  人民币90万元     ；

	3
	采购方式
	校内磋商

	4
	评审办法
	☑综合评分法：响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

□最低评标价法：响应文件满足采购文件全部实质性要求，且响应报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

	5
	公告媒体
	兰州大学采购管理办公室主页 (http://zbb.lzu.edu.cn)

	6
	联合体响应
	☑不接受

□接受

	7
	分公司响应
	除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的响应

	14
	分包
	☑不允许

□允许

	15
	多个备选方案
	☑不允许

□允许

	16
	实质性响应
	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效响应处理。

	17
	演示
	☑不要求

□要求： 

	18
	踏勘现场（答疑会）
	☑不组织
□组织：
1、集合地点：另行通知。
2、联系人：XX；联系电话：XX。

	19
	磋商文件

质疑期限
	供应商在获得或者应当获得磋商文件之日起3日内。

注：超过时间的质疑将不予受理。

	20
	签字盖章

要求
	磋商文件中凡是要求签字盖章的内容，供应商在响应文件中相应位置均须签字盖章。

	21
	响应有效期
	自响应文件提交截止时间起90日。

	22
	是否多轮响应报价
	☑是，现场磋商后提供最终报价
□否，响应文件中报价为最终报价

	23
	履约保证金
	□不要求缴纳

☑要求缴纳，金额：成交金额的5%。

缴纳须知：

(1)成交供应商最迟应在合同签订前1天内完成履约保证金缴纳。如未按时缴纳履约保证金，采购人可视成交供应商主动放弃成交资格。

(2)缴纳方式:供应商应从其企业的基本账户通过银行电汇(不接受现金和支票)转款。

(3)收款单位开户信息

户名（收款人):兰州大学

账号:2703002409026413243

开户银行:中国工商银行股份有限公司兰州天水路支行

地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号

	24
	响应文件份数
	正本1份，副本2份，电子文件（U盘）1份（电子文件须为PDF+Word格式，与纸质版完全一致，包括签字盖章）

	25
	装订及密封要求
	1.响应文件的正本和副本必须采用左侧无线胶订，分别装订成册，不得采用活页或可拆卸的装订方式，否则其响应将被拒绝。

2.响应文件须严格密封，封口处加盖单位鲜章或授权代表签字。

3.正本和副本一并密封，U盘单独密封，密封要求如下。
(1)在封套上应写明：

       (项目名称)   第一标段响应文件在2025年10月30日早09时  30分前不得开启（时间同响应文件递交截止时间）。

(2)封套上应写明供应商的全称和详细地址，以便因响应文件迟到或其他原因宣布不能接收该响应文件时，得以原封退回。书写方法是：

供应商名称：                

供应商地址：              

供应商联系人及电话：          

(3)如果封套未按照要求密封和加写标记并加盖印章，采购人对误投或过早启封概不负责。

	26
	开标会议
	邀请供应商现场参加开标及磋商。

入校方式：微信关注“平安兰大”公众号，点击“师生服务—校园预约—实名认证—人员预约或车辆预约—预约人员须持身份证入校，并配合门卫进行身份核验”。

	27
	资格审查
	□资格预审

☑资格后审。本项目供应商的资格条件在评审时进行审查，供应商应在响应文件中按磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，并对其真实性负责。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其响应或成交资格被取消。

	28
	成交供应商的确定
	（1）采购人授权评审小组直接确定成交供应商。评审报告提出的排序第一的成交候选人为成交供应商。

（2）成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：在商务、技术条款均满足采购文件要求时，按最终报价由低到高顺序排列。最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。










第三章  采购需求
1、 服务内容与要求

1.1总体要求

	服务内容
	序号
	服务指标项
	重要性标识
	指标要求
	证明材料要求

	兰州大学天然产物化学国重室BRUKER核磁波谱仪、AtlasCopco空压机系统维保服务
	1
	备品备件
	●
	①在合同生效期间发生的设备零件损坏，所更换零件原则上为设备原厂配件。②因配件更新等原因导致供应商无法提供设备原厂配件的，新配件需经采购人同意后使用。③不能及时修复，须返厂维修时，供应商应提前与采购人协商，一致同意后可将损坏设备返厂维修，期间发生的运费、税费、人工费、调试费等所有费用由供应商承担，采购人不另行支付费用。④供应商对更换配件、返厂维修的设备零件至少3个月保修，且维保服务后满足仪器设备设计要求和运行使用的参数指标。
	技术偏离表

	
	2
	资料保管
	●
	①采购人提供给供应商的各种资料，供应商应妥善保管。②未经采购人同意，供应商不得复印和转借，合同期满后完好交回采购人。
	技术偏离表

	
	3
	维保检查
	●
	①合同生效后，供应商应首先对维修保养的仪器设备进行一次全面检测，并向采购人提交详细的检查报告及方案。②全面检测后按照具体维保清单内容为仪器设备提供标准的检查、故障维修服务（免上门费、备件费、维护材料费、人工费及相关费用），包括但不限于在维保工作开始前已发生故障设备的维修或更换处理。③具体参见“1.2 设备清单”和“1.3 具体维保内容”。
	技术偏离表

	
	4
	安全须知及材料准备
	●
	①进场前一天对此项目服务工程师进行相关的入场须知及安全培训。②提前通知采购人服务具体时间、地点、人数、服务内容、预计完成时间。③准备现场所需工具及材料，安排服务工程师。
	技术偏离表

	
	5
	现场流程
	●
	①通知采购人服务具体时间、地点、人数、安全隐患、服务内容、预计完成时间。②经采购人许可后进入现场工作。③服务完成后填写《维保服务记录表》。④将维修设备、工具、用品等撤出作业场地；擦拭设备、清洁地面，完成全部作业。
	技术偏离表

	
	6
	其他要求
	●
	①因供应商原因，维保质量达不到约定条件的部分，采购人一经发现，可要求供应商返工，直至达到合同约定条件，并由供应商承担返工费用。②每次完成维保服务后，供应商联系采购方在《维保服务记录表》上签字。③双方可提出服务改进意见。
	技术偏离表


（“●”代表关键指标项，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“■”代表重要指标项；无标识的为一般指标项。）

1.2设备清单

	序号
	设备

名称
	主要

组件
	型号

规格
	运行参数指标
	单位
	数量
	品牌

	1
	600兆宽腔固体核磁共振谱仪
	机柜
	AVANCE NEO
	第一通道1H/19F功放最大输出功率1000W；

第二通道X多核功放最大输出功率1000W；

第三通道X多核功放最大输出功率1000W；

第四通道X多核功放最大输出功率1000W
	套
	1
	BRUKER

	
	
	探头（以频率覆盖为主）
	2.5 mm
	DVT四共振探头1H/19F/X/Y
	个
	1
	

	
	
	
	4 mm
	DVT HX双共振探头，H通道扩展至F，X = 15N-31P
	个
	1
	

	
	
	
	7 mm 
	DVT HX双共振探头，X = 13C-109Ag
	个
	1
	

	2
	400兆宽腔固体核磁共振仪
	机柜
	AVANCE II
	第一通道1H/19F功放最大输出功率500W；第二通道X多核功放最大输出功率1000W；第三通道X多核功放最大输出功率1000W
	套
	1
	BRUKER

	
	
	探头（以频率覆盖为主）
	2.5 mm
	DVT四共振探头1H/19F/X/Y
	个
	1
	

	
	
	
	4 mm
	H/X双共振探头，X = 15N-31P
	个
	1
	

	
	
	
	4 mm
	DVT三共振探头H/X/Y
	个
	1
	

	
	
	
	7 mm 
	H/X双共振探头，X = 13C-109Ag
	个
	1
	

	3
	三共振液体600兆核磁共振波谱仪
	机柜
	AVANCE NEO
	第一通道1H/19F功放最大输出功率100W；第二通道X多核功放最大输出功率500W；第三通道X多核功放最大输出功率500W
	套
	1
	BRUKER

	
	
	制冷单元
	BCU-I
	样品制冷可达+0℃
	套
	1
	

	
	
	探头
	5 mm 双共振iProbe 
	1H核灵敏度≥1000 : 1；

13C核灵敏度≥350 : 1
	个
	1
	

	
	
	
	5 mm  三共振TXI
	1H核灵敏度≥1200 : 1
	个
	1
	

	4
	600兆低温液体核磁共振波谱仪 (南)
	机柜
	AVANCE NEO
	第一通道1H/19F功放最大输出功率100W；第二通道X多核功放最大输出功率500W
	套
	1
	BRUKER

	
	
	低温平台
	液氮型
	100L液氮杜瓦；2米长金属管；冷头配备隔膜泵和分子涡轮泵，可运行8000小时，需要配合5mm低温Prodigy探头
	套
	1
	

	
	
	探头
	5mm 

低温Prodigy
	1H核灵敏度≥1500 : 1；

13C核灵敏度≥900 : 1
	个
	1
	

	5
	600兆液体核磁共振谱仪 (北)
	机柜
	AVANCE NEO
	第一通道1H/19F功放最大输出功率100W；第二通道X多核功放最大输出功率500W
	套
	1
	BRUKER

	
	
	探头
	5 mm 

双共振SMART
	1H核灵敏度≥900 : 1；

13C核灵敏度≥330 : 1
	个
	1
	

	6
	600兆低温液体核磁共振波谱仪（2019）
	机柜
	AVANCE NEO
	第一通道1H/19F功放最大输出功率100W,第二通道X多核功放最大输出功率500W
	套
	1
	BRUKER

	
	
	低温平台
	液氮型
	100L液氮杜瓦；2米长金属管；冷头配备隔膜泵和分子涡轮泵，可运行8000小时，需要配合5mm低温Prodigy探头
	套
	1
	

	
	
	探头
	5mm 

低温Prodigy
	1H核灵敏度≥1500 : 1；

13C核灵敏度≥900 : 1
	个
	1
	

	7
	600兆液体核磁共振波谱仪（2020）
	机柜
	AVANCE NEO
	第一通道1H/19F功放最大输出功率100W；第二通道X多核功放最大输出功率500W
	套
	1
	BRUKER

	
	
	探头
	5 mm 

双共振SMART
	1H核灵敏度≥900 : 1；

13C核灵敏度≥330 : 1
	个
	1
	

	8
	400兆液体核磁共振波谱仪（HD 400）
	机柜
	AVANCE III HD
	第一通道1H/19F功放最大输出功率60W；第二通道X多核功放最大输出功率150W
	套
	1
	BRUKER

	
	
	探头
	5 mm 

双共振SMART
	1H核灵敏度≥300 : 1；

13C核灵敏度≥190 : 1
	个
	1
	

	9
	液体400兆核磁共振-反应动力学在线分析联动仪

(2022)
	机柜
	AVANCE NEO
	第一通道1H/19F功放最大输出功率60W；第二通道X多核功放最大输出功率150W
	套
	1
	BRUKER

	
	
	探头
	5 mm 

双共振iProbe 
	1H核灵敏度≥550 : 1；

13C核灵敏度≥220 : 1
	个
	1
	

	10
	核磁供气系统1#
	无油涡旋式空压机
	SF15
	额定工作压力7.8bar，主电机功率14.8kw，排气量1.63m3/min
	套
	2
	AtlasCopco

	
	
	吸附式干燥机
	CD25+
	最大工作压力14bar，功率0.05kw，处理量1.7m3/min
	套
	2
	

	
	
	管道过滤器
	UD25+

DDp35+
	最大工作压力16bar，处理量1.5m3/min
	套
	2
	

	11
	核磁供气系统2#
	无油涡旋式空压机
	SF15+
	额定工作压力7.65bar，主电机功率14.8kw，排气量1.6m3/min
	套
	2
	AtlasCopco

	
	
	吸附式干燥机
	CD25+
	最大工作压力14bar，功率0.05kw，处理量1.7m3/min
	套
	2
	

	
	
	管道过滤器
	DD25+

PD25+

QD25+
	最大工作压力16bar，处理量1.5m3/min
	套
	2
	

	12
	核磁供气系统3#
	无油空压机
	SF6FF 
	额定工作压力7.65bar，主电机功率5.5kw，排气量0.59m3/min
	套
	1
	AtlasCopco

	
	
	管道过滤器
	DDp15+

PD15+


	最大工作压力16bar，处理量1.5m3/min
	套
	1
	

	备注：液体探头1H核灵敏度须使用0.1% EB in CDCL3标样测定，一次采样；13C核灵敏度须使用10% EB in CDCL3标样测定，一次采样。


1.3 具体维保内容（包括但不限于以下内容）

	序号
	设备

名称
	项目

内容
	检查维护

内容

	1
	机柜
	柜门粉尘过滤网
	清洗过滤网

	
	
	供电电源及保险丝
	测量供电电源是否正常，对各个保险丝逐一检查通断情况

	
	
	散热风扇
	检查电机轴承、停转故障报警信息

	
	
	设备接地及绝缘
	测量设备绝缘是否良好

	
	
	电路板
	检测电路板各项输入输出是否正常

	
	
	LHe及Field值
	检测LHe及Field值持续变化情况

	
	
	气体压力表及控制阀
	检查压力表及控制阀执行动作是否正常

	2
	探头
	液体探头
	检查wobble曲线，进行调谐和匹配，测量不同频率下反射信号的振幅；lock、topshim功能运行是否正常；检查探头灵敏度是否达到运行参数指标

	
	
	固体探头
	检查wobble曲线，进行调谐和匹配，测量不同频率下反射信号的振幅；检查spin工作是否正常

	3
	制冷单元
	BCU-I
	制冷是否正常

	4
	低温平台
	Prodigy液氮冷头
	隔膜泵和分子涡轮泵每8000小时需要进行维护一次

	5
	空压机
	机头和转子密封
	检查机头和转子密封，机头润滑脂至少6个月添加一次

	
	
	供电电源
	检查供电电缆是否正常，检查并紧固接线端子，检测供电电源电压是否正常

	
	
	控制面板
	检查面板工作是否正常并调整

	
	
	散热风扇
	检查风扇电机电流、电源、轴承是否良好，检查风机扇叶、风机动平衡是否良好

	
	
	出口单向阀
	检查单向阀工作是否正常

	
	
	传动皮带
	检查皮带松紧和磨损程度，更新老化严重的皮带

	
	
	空气过滤器
	滤芯至少一年更换一次

	6
	吸附式干燥机
	供电电源
	检查供电电缆是否正常，检查并紧固接线端子，检测供电电源电压是否正常

	
	
	传感器和电磁阀
	检查温度传感器、压力传感器、电磁阀是否正常

	
	
	吸附剂
	检查氧化铝吸附剂是否严重粉化，及时更换以确保除水效果

	7
	管道过滤器
	排水阀
	检查排水是否正常

	
	
	滤芯
	检查过滤是否正常


二、商务要求

2.1报价要求（总价、分项报价、备品备件报价等）： 总价应包含所有备品备件及维修保养费用、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、相关设备线缆费、税费及一切售后服务费等在内的完成该项目的所有费用，除此之外采购人不再额外支付任何费用。总价不得超过90万元人民币。

2.2定价方式：(固定总价      □固定单价    

2.3履约时间： 合同签订之日起365个日历日。

2.4履约地点： 兰州大学城关西校区第二化学楼。

2.5验收要求：

2.5.1维保服务完成后，采购人、供应商与原品牌售后工程师现场一同测试仪器指标，达到运行参数指标，服务验收考核合格。如果采购人组织验收会议，供应商必须派工程师参加。

2.5.2 履约验收时间: 服务期满1年且全部维保服务项目结束之后15个工作日内进行验收。                            

2.5.3 履约验收方式为一次性验收。供应商履约完成，采购人按采购合同约定，进行一次性验收。最终验收结果作为履约保证金退还依据，供应商填写验收单，并向采购人提交实施过程中的所有资料，以便日后管理和维护。 

2.5.4 履约验收程序: 供应商完成服务内容后，向采购人提出验收申请，采购人接到验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具服务验收合格证明。验收不合格，出具服务验收报告时注明不合格原因，并可要求从履约保证金部分或全部用于进行补偿；履约保证金不足以补偿的，最后一批款项将不予支付。 

2.5.5 履约验收内容：备品备件名称、品牌数量、服务完整报告。                                          

2.5.6 履约验收其他事项：针对供应商未按合同要求提供服务或服务后不能满足仪器设备设计要求和验收指标的情形，采购人会同监督机构有权终止合同，对供应商违约行为进行追究。

2.6付款方式：

2.6.1  2025年11月期间，供应商提供维保全面检测服务、服务报告和相关发票。采购人在收到发票并且无质量、服务投诉后，将合同成交金额的60%汇入供应商指定账号。

2.6.2 为确保合同如实履行，2025年12月至2026年3月期间发生的款项先由供应商垫付；

2.6.3  2026年4月至10月期间，采购人在收到发票并且无质量、服务投诉后，将合同成交金额的30%汇入供应商指定账号。

2.6.4 在履约验收方案未完成前，最后一批款项将不予支付；履约验收结论为合格后，采购人将合同尾款汇入供应商指定账号。

2.7其他要求：

2.7.1 故障响应要求：需提供1年每天工作日内8 小时服务响应。如遇紧急情况，在接到采购人通知后，供应商派专业人员48小时内赶到现场进行检查。

2.7.2 合同签订要求：成交公告发布后20个日历日内，供应商需与采购人协商合同条款内容，尽快完成合同签订。

2.7.3 履约保证金：要求缴纳，金额为成交金额的5%（百分之五）。如供应商不积极履行合同造成款项短缺或仪器故障维修，采购人有权从履约保证金中直接扣除相关费用。合同期满后如无质量投诉，采购人一个月内退还履约保证金，不计银行利息。
第四章  评审办法
一、评审细则

	评分项
	评审因素
	满分值
	评分细则
	评分依据

	价格

部分
	响应报价
	40分
	满足磋商文件要求且报价最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(基准价／响应报价)×40×100%
	最终报价

	商务

部分
	类似业绩
	2分
	响应文件提交截止日前36个月内供应商类似业绩，每提供一项得1分，满分2分。
	成交通知书或合同复印件，加盖公章,且不得遮盖任何关键信息

	
	厂商授权
	12分
	1.提供BRUKER品牌厂商的售后服务承诺或授权，得9分；

2.提供AtlasCopco品牌厂商的售后服务承诺或授权，得3分。
	提供厂商承诺函或授权书原件，加盖公章

	
	售后服务
	1分


	1年每天24小时服务响应，专业人员36小时内赶到现场进行检查。都满足得1分；部分满足得0分。满分1分。
	提供售后服务承诺书，加盖公章

	技术

部分
	备品备件

保障措施
	9分
	供应商提供的针对本项目的备品备件保障措施（包括但不限于①采购与库存控制；②替代配件使用规范；③质量保证条款等）以上内容每具备一项得 3分，每项中有缺陷或漏洞或未提供的不得分，满分9分。

缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	提供备品备件保障措施，加盖公章

	
	维保档案

管理制度
	9分
	供应商提供的针对本项目的维保档案管理制度（包括但不限于①运维档案资料管理制度；②存储计划；③巡查、维护记录等），以上内容每具备一项得 3 分，每项中有缺陷或漏洞或未提供的不得分，满分9分。

缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	提供维保档案管理制度，加盖公章

	
	项目服务

方案
	9分
	供应商提供的针对本项目的维保服务及实施方案（包括但不限于①维修保养计划；②配套措施；③人员安排等）以上内容每具备一项得3 分，每项中有缺陷或漏洞或未提供的不得分，满分9分。

缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	提供项目服务方案，加盖公章

	
	安全措施

方案
	9分
	供应商提供的针对本项目的安全措施方案（包括但不限于①安全管理组织架构；②标准作业流程；③风险防控措施等）。以上内容每具备一项得 3 分，每项中有缺陷或漏洞或未提供的不得分，满分9分。

缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	提供安全措施方案，加盖公章

	
	故障解决

方案
	9分
	供应商提供的针对本项目的故障解决方案（包括①设备故障解决方案；②维修应急方案；③突发事件响应措施和方案等）。以上内容每具备一项得 3 分，每项中有缺陷或漏洞或未提供的不得分，满分9分。

缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	提供故障解决方案，加盖公章


二、评审现场转单一来源采购情形

根据《兰州大学校内磋商采购方式管理实施细则》（校招标〔2019〕3号）第十一条规定，校内磋商一般应邀请不少于2家供应商参与采购活动，但符合以下情况的，可以单一来源采购：评审现场提交响应文件或实质性响应采购文件的供应商只有1家，经磋商小组审定采购文件无不合理条款，同意继续执行的。
	序号
	内容
	标准

	1
	磋商文件无不合理条款
	由评审小组进行审核，采购文件是否具有歧视性、排他性及其他不合理条款。

	2
	实质性响应磋商文件
	由评审小组依据磋商文件规定认定。磋商文件要求的实质性条款，响应文件是否完全响应，没有偏离。

	3
	是否继续执行
	由评审小组讨论是否同意转为单一来源继续采购。


第五章 响应文件格式
供应商应按照这些格式编制响应文件。编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。


XXXX项目

响 应 文 件

	项 目 名称：
	

	响 应 标段：
	

	供应商名称：
	（公章）

	供应商地址：
	

	联  系  人：
	

	联 系 电话：
	


年    月    日
响应文件书脊格式
	项目名称：                 第 一 标段         单位名称：


响应文件目录
一、响应函
按实际页码
二、资格证明文件
按实际页码

三、价格部分
按实际页码

四、商务部分
按实际页码

五、技术部分
按实际页码

六、其他部分
按实际页码



响应文件评审索引表

1、评审内容对照表

	评分项
	评审因素
	响应文件页码范围

	价格部分
	响应报价
	

	商务部分
	
	

	
	
	

	
	
	

	技术部分
	
	


注：

①此表内容由供应商根据评审办法自行填写，目的是便于专家在评审时方便、快捷、准确找到相关资料。

②重要内容与对应的页码应一一对应，准确填写，由于填写错误影响评审的后果自负。

一、响应函格式

响应函
致：兰州大学

根据贵方    （项目名称）    项目的磋商公告，现正式授权     （姓名）代表我单位 （供应商名称） 为本项目提交响应文件，我方在此声明同意如下：

1．我方将按照所附报价一览表中的价格提供和交付本项目磋商文件要求的服务。

2．我方将按本项目磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款并承诺参与响应后不再对磋商文件的任何条款提出质疑或异议。
4．我方接受本项目磋商文件中所规定的响应有效期。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与响应有关的一切数据或资料，完全理解并接受采购人对评审资料保密。

6．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：                      邮  编：                         
电  话：                      传  真：                         
手  机：                      电子邮件：                       
供应商名称（盖章）：                                           
法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：                                                              
日        期：         年    月    日

二、资格证明文件
1、法定代表人身份证明书（必备项）
法定代表人身份证明书
（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人（附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件粘贴处
	法定代表人身份证复印件粘贴处


供应商名称：               （公章） 
日期:   年   月   日
2、法定代表人授权委托书（非法定代表人参加磋商必备项）
法定代表人授权委托书
本授权书声明：注册于（地址）的（单位名称）法定代表人（职务）、（姓名）代表本单位授权（被授权人的职务）、（姓名）为本单位的合法代理人，代表我单位全权办理对（项目名称）的磋商响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。

在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权代表签字或盖章：                      法定代表人签字或盖章：            
职  务：                                    职  务：                                 
电  话：                                    电  话：         
	被授权代表身份证复印件粘贴处
	被授权代表身份证复印件粘贴处


供应商名称：               （公章）
日期:  年  月  日
3、供应商资格承诺函（必备项）

	供应商资格承诺函
致：兰州大学
我单位参与贵方    （项目名称）    ，现对该项目资格要求承诺如下：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位符合法律、行政法规规定的其他条件；

7.我单位近三年未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单（www.ccgp.gov.cn）；近三年未被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”等规定的“应当拒绝其参与政府采购活动”的不良信用记录。
本单位对上述承诺内容的真实性负责，如经查实存在虚假，依法承担因提供虚假材料谋取成交的法律责任。
供应商名称：             （盖章）  
                                          日期：    年    月    日


4、本项目的特定资格要求证明文件：（如有）
三、价格部分
1、报价一览表

项目名称：                                                 标段号：   1     

项目编号：                                                 报价币种：人民币
	供应商名称：

	报价
	大写：                元，小写：              元

	合同履行期限
	


注：供应商应充分考虑后进行合理报价，供应商报价应是包含完成该项目的所有费用。

供应商名称：             （盖章） 
日期：      年      月      日

四、商务部分

1、商务偏离表
	项目名称
	
	项目编号
	

	☑我单位已详细阅读采购文件中各项商务要求，所有商务要求均无负偏离，成交后我单位将严格遵照执行。（已勾选此项的，下方表格无需填写）
□我单位已详细阅读采购文件中各项商务要求，除下述条款有负偏离外，其余条款我单位均予以认可，成交后将严格遵照执行。

	序号
	磋商文件的商务、合同条款
	响应文件的商务条款
	偏离说明
	支撑材料所在页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应仔细阅读磋商文件“供应商须知”“采购需求”和“合同”中的商务条款，并根据实际情况如实、完整、准确的填写本表。

供应商名称：                                      （盖章）
日       期：  年  月   日
2、供应商业绩证明材料
类似项目业绩表

                                                             （单位万元）

	序号
	项目名称
	供货单位
	签订日期
	合同总价
	买方联系人
	电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


注：提供合同复印件或影印件（合同不得遮盖任何信息）

3、客户反馈（如有，根据采购需求及评审办法的要求编制）

4、故障响应时间（如有，根据采购需求及评审办法的要求编制，格式自拟）

5、服务团队（如有，根据采购需求及评审办法的要求编制）

（1）拟派服务实施人员表

	类别
	姓名
	性别
	身份证号
	联系电话
	职务
	经验及承担过的项目

	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（2）拟派服务实施人员证明材料（根据具体项目要求，例如：资质证书复印件、人员社保证明等）

6、行业认证（如有，根据采购需求及评审办法的要求编制）

五、技术部分
1、技术偏离表

技术偏离表

	项目名称
	
	项目编号
	

	序号
	磋商文件技术要求
	响应文件的技术应答
	偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离）
	支撑材料所在页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商须对磋商文件技术要求逐条逐项响应。
供应商名称：                                      （公章）
日     期：      年    月   日
2、项目实施方案（如有，根据采购需求及评审办法的要求编制）

3、项目服务方案（如有，根据采购需求及评审办法的要求编制）

4、项目管理方案（如有，根据采购需求及评审办法的要求编制）

5、现场培训及考核方案（如有，根据采购需求及评审办法的要求编制）

六、其他部分
1、响应材料真实性承诺书

	致：兰州大学
我单位参加    （项目名称）    项目的磋商响应，现郑重承诺如下：

1、我单位响应文件中的所述内容均真实、准确、有效；

2、我单位响应文件中提供的各类证书、检测报告、票据、凭证等资料均与原件一致，并可随时提供资料原件以供核实；

3、我单位愿意在成交公告中公示我单位响应文件中的所有相关资料信息，接受社会监督；

4、若我单位提供不真实或无效的资料，我单位愿意无条件接受财政主管部门及其他相关单位依法依规给予的处罚，并承担由此造成的一切后果。

供应商名称：       （盖章）
日期：     年     月    日


2、供应商认为需要提供的其他文件和资料（如有）
正本/副本









