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	项目名称：
	兰州大学生态学院植物分子生态适应研究系统设备采购项目

	项目编号：
	LZU-2026-067-XY

	采购人：
	兰州大学

	实施部门：
	生态学院学院


二〇二六 年 十 月

第一章  校内磋商公告
本项目采购条件已具备，欢迎各潜在供应商前来参与。请符合资格条件的供应商严格按照采购文件要求配合完成各阶段工作，及时提交响应文件。
一、项目基本情况

1.项目名称：兰州大学生态学院植物分子生态适应研究系统设备采购项目
2.项目编号：LZU-2026-067-XY
3.采购方式：校内磋商

4.预算金额：   950000   元

5.采购需求：具体内容详见磋商文件第三章采购需求
二、申请人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录”当事人名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间；

三、获取磋商文件

1.获取时间：自发布之日起

2.获取方式：自行从兰州大学采购管理办公室主页采购公告（http://zbb.lzu.edu.cn）链接网址下载。

四、响应文件提交及开标

1.提交响应文件截止时间：  2026  年 10  月 30  日 15  时00分(北京时间)

2.开标时间：同提交响应文件截止时间
3.开标地点：兰州大学城关校区西区岫云楼115室
五、公告期限

自本公告发布之日起3个日历日。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人（质疑询问）

名称：兰州大学

地址：甘肃省兰州市城关区天水南路222号

联系方式：0931-8912932、zbk@lzu.edu.cn

2.项目联系方式（采购需求）
项目联系人：  赵晓岚  
电话： 0931-8912836    

邮箱：zhaoxiaolan@lzu.edu.cn 

第二章  响应须知
	序号
	条款名称
	编列内容规定

	
	定价方式
	(固定总价    (固定单价      (其它：    

	
	最高限价
	超出限价的将视为无效响应，本项目限

(总价   (单价  (其他：     
限额为：  950000.00 元     ；

	
	公告媒体
	兰州大学采购管理办公室主页 (http://zbb.lzu.edu.cn)

	
	联合体响应
	(不接受

(接受

	
	分公司响应
	除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的响应

	
	分包
	(不允许

(允许

	
	多个备选方案
	(不允许

(允许

	
	实质性响应
	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效响应处理。

	
	演示
	(不要求

(要求： 

	
	踏勘现场（答疑会）
	(不组织
(组织：
1、集合地点：另行通知。
2、联系人：XX；联系电话：XX。

	
	磋商文件

质疑期限
	供应商在获得或者应当获得磋商文件之日起3日内。

注：超过时间的质疑将不予受理。

	
	响应有效期
	自响应文件提交截止时间起90日。

	
	是否多轮响应报价
	(是，现场磋商后提供最终报价
(否，响应文件中报价为最终报价

	
	异常低价响应审查
	评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

	
	履约保证金
	(不要求缴纳

(要求缴纳，金额：成交金额的5%。

缴纳须知：

(1)成交供应商最迟应在合同签订前1天内完成履约保证金缴纳。如未按时缴纳履约保证金，采购人可视成交供应商主动放弃成交资格。

(2)缴纳方式:供应商应从其企业的基本账户通过银行电汇(不接受现金和支票)转款。

(3)收款单位开户信息

户名（收款人):兰州大学

账号:2703002409026413243

开户银行:中国工商银行股份有限公司兰州天水路支行

地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号

	
	响应文件份数
	正本1份，副本2份，电子文件（U盘）1份（电子文件须为PDF+Word格式，与纸质版完全一致，包括签字盖章）

	
	装订及密封要求
	1.响应文件的正本和副本必须采用左侧无线胶订，分别装订成册，不得采用活页或可拆卸的装订方式，否则其响应将被拒绝。

2.响应文件须严格密封，封口处加盖单位鲜章或授权代表签字。

3.正本和副本一并密封，U盘单独密封，密封要求如下。
(1)在封套上应写明：

       (项目名称)   第  标段响应文件在    年  月  日  时  分前不得开启（时间同响应文件递交截止时间）。

(2)封套上应写明供应商的全称和详细地址，以便因响应文件迟到或其他原因宣布不能接收该响应文件时，得以原封退回。书写方法是：

供应商名称：                

供应商地址：              

供应商联系人及电话：          

(3)如果封套未按照要求密封和加写标记并加盖印章，采购人对误投或过早启封概不负责。

	
	开标会议
	邀请供应商现场参加开标及磋商。

入校方式：微信关注“平安兰大”公众号，点击“师生服务—校园预约—实名认证—人员预约或车辆预约—预约人员须持身份证入校，并配合门卫进行身份核验”。

	
	成交供应商的确定
	（1）采购人授权评审小组直接确定成交供应商。评审报告提出的排序第一的成交候选人为成交供应商。

（2）成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：在商务、技术条款均满足采购文件要求时，按最终报价由低到高顺序排列。最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。










第三章  采购需求
一、技术要求
1.1．采购内容及标段

	标段号
	预算（元）
	序号
	标的名称
	品目编码
	计量
单位
	数量
	是否进口

	一
	15000
	1
	水平电泳槽
	A02100401
	台
	5
	否

	
	19000
	2
	蛋白电泳槽
	A02100401
	台
	5
	否

	
	19000
	3
	电泳仪
	A02100401
	台
	5
	否

	
	56000
	4
	万分之一天平
	A02100601
	台
	4
	否

	
	1600
	5
	百分之一天平
	A02100601
	台
	4
	否

	
	96000
	6
	凝胶成像系统
	A02100420
	台
	2
	否

	
	199600
	7
	蛋白胶成像系统
	A02100420
	台
	2
	否

	
	4800
	8
	电热烘箱
	A02100603
	台
	1
	否

	
	99800
	9
	分光光度计
	A02100499
	台
	1
	否

	
	99600
	10
	超微量分光光度计
	A02100499
	台
	1
	否

	
	99200
	11
	常温离心机（2 mL）
	A02100604
	台
	4
	否

	
	184800
	12
	低温离心机（2 mL）
	A02100604
	台
	3
	否

	
	3500
	13
	pH计
	A02100420
	台
	1
	否

	
	5200
	14
	手持式组织研磨仪
	A02053202
	台
	4
	否

	
	12000
	15
	制冰机
	A02052304
	台
	1
	否

	
	34900
	16
	低温离心机（15 mL、50 mL）
	A02100604
	台
	1
	否


1.2.技术指标及参数要求 

	采购内容名称
	模块/

部件
	序号
	指标项
	重要性标识
	指标要求
	证明材料要求

	水

平

电

泳

槽
	缓冲

液槽
	1
	最大载胶面积
	●
	≥12×12 cm
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	2
	容纳缓冲液总体积
	
	≤1000 mL
	技术偏离表



	
	
	3
	最大电压负荷 
	  
	≤ 500 V 
	

	
	
	4
	材质
	●
	采用高强度高透明度聚碳酸酯材料注塑成型
	

	
	
	5
	水平平台
	
	垂直固定基准的设计
	

	
	
	6
	开盖安全
	
	安全按钮式开盖设计
	

	
	
	7
	安全联锁
	●
	具备开盖即断电功能
	

	
	制胶器
	8
	规格
	●
	可同时兼顾 6×6 cm，6×12 cm，12×6 cm 或 12×12 cm 四种规格的胶板
	

	
	
	9
	材质
	
	采用耐温≥135°C材料注塑一体成型
	

	
	
	10
	制胶时无须胶布封口
	●
	具备                          
	

	
	样品

梳子
	11
	规格
	●
	≥8种，1.0 mm25/11齿，1.5 mm13/6齿，1.5 mm18/8齿，2.0 mm3/2齿各2个
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	制胶

托盘
	12
	规格
	●
	6×6 cm，6×12 cm，12×6 cm， 12×12 cm共4种
	

	
	电极
	13
	材质
	
	高纯度铂金丝耐腐蚀电极
	技术偏离表

	
	
	14
	电极架及电极头可拆卸设计
	
	具备
	

	
	主机
	15
	规格
	
	外形尺寸（L×W×H）不大于350 mm×200 mm×130 mm
	

	蛋

白

电

泳

槽
	缓冲

液槽
	16
	材质
	
	采用高强度高透明度聚碳酸酯材料注塑成型
	技术偏离表

	
	
	17
	最大载胶面积
	●
	≥8.3 × 7.3 cm 
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	18
	同时运行凝胶数量
	●
	≥2块
	

	
	
	19
	单胶运行功能
	●

	支持单块或两块凝胶运行，单胶运行时具备相应密封或缓冲液阻隔组件
	技术偏离表

	
	
	20
	外槽缓冲液用量
	
	≤1000 mL
	

	
	
	21
	内槽缓冲液容量
	
	≤200 mL
	

	
	
	22
	开盖安全
	
	安全按钮式开盖设计
	

	
	
	23
	安全联锁
	●
	具备开盖即断电功能
	

	
	
	24
	密封性能
	●
	具备可靠制胶密封结构，制胶和电泳过程中无渗漏
	

	
	
	25
	兼容性
	●
	可与转移电泳槽配套使用
	

	
	制胶架
	26
	专用制胶架
	●
	具备
	

	
	加样梳/玻璃板
	27
	加样梳
	●
	加样梳1.0 mm 10齿，≥5把
	技术偏离表

	
	
	28
	玻璃干燥架
	●
	具备
	

	
	
	29
	平玻璃板
	●
	≥10块
	

	
	
	30
	凹玻璃板（粘1.0mm边条）
	●
	≥5块
	

	
	电极
	31
	最大电压负荷
	
	≥200 V
	

	
	
	32
	材质
	
	高纯度铂金丝电极，耐腐蚀
	

	
	
	33
	电极架及电极头可拆卸设计
	
	具备
	

	电

泳

仪
	主机
	34
	输出电压
	●
	10-300 V
	技术偏离表

	
	
	35
	电压调节步进
	
	≤1 V
	

	
	
	36
	输出电流
	●
	5-400 mA
	

	
	
	37
	电流调节步进
	
	≤1 mA
	

	
	
	38
	最大输出功率
	●
	≥75 W
	

	
	
	39
	输出数量
	●
	≥4组输出（可同时连接四个泳槽）
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	40
	输出控制方式
	●
	稳压/稳流控制
	

	
	
	41
	定时功能
	
	输出定时/计时控制
	技术偏离表

	
	
	42
	定时范围
	
	0-999 min
	

	
	
	43
	显示功能
	
	3位数显，1位状态显示
	

	
	
	44
	自动过压、过流报警保护
	●
	具备
	

	
	
	45
	自动过载、短路、空载报警保护
	●
	具备
	

	
	
	46
	自动记忆工作状态
	●
	具备
	

	
	
	47
	输出端子安全
	●
	输出接口采用防误触结构，正常操作时不能直接接触带电金属部件
	

	
	
	48
	安全标准
	
	可层叠防滑动机箱

通过CE认证
	

	万
分

之

一

天

平
	主机
	49
	最大量程
	●
	≥220 g
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	50
	可读性
	●
	≤0.0001 g
	

	
	
	51
	重复性
	●
	≤±0.0001 g
	

	
	
	52
	校准方式
	●
	内部校准
	

	
	
	53
	线性偏差
	●
	≤±0.0002 g
	

	
	
	54
	超级单体传感器
	
	具备
	技术偏离表



	
	
	55
	UPS最小称量值
	
	≤0.016 g
	

	
	
	56
	显示屏
	■
	图形化彩色触摸屏
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	57
	典型测量时间
	
	≤ 2.0 s
	技术偏离表



	
	
	58
	灵敏度漂移（+10°C与 +30°C之间）
	
	≤±1.5 ppm/K
	

	
	
	59
	应用程序
	■
	≥11种：称重|加样、计数、百分比称重、混合|净总重、组分|求和、动物称重、计算 |自由因子、密度测定、底部称重功能、统计、质量单位转换
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	60
	数据输出
	
	包含USB-C接口和RS232接口
	技术偏离表



	
	
	61
	称量室高度
	
	≥200 mm
	

	
	
	62
	防风结构
	●
	配置全封闭透明防风罩，能够有效减少气流对万分之一称量结果的影响
	

	
	
	63
	水平指示
	●
	配置水平指示装置及可调节水平支脚
	

	
	
	64
	过载保护
	●
	具备称量过载提示或保护功能
	

	
	称重盘
	65
	尺寸
	
	≥Φ90 mm
	

	百

分

之

一

天

平
	主机
	66
	最大量程
	●
	≥620 g
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	67
	可读性
	●
	≤0.01 g
	

	
	
	68
	重复性
	●
	≤0.01 g
	

	
	
	69
	线性误差
	●
	≤±0.02 g
	技术偏离表

	
	
	70
	校准方式
	
	支持外部校准或内部校准
	

	
	
	71
	校准附件
	●
	采用外部校准方式时，应配置满足该天平量程和精度要求的校准砝码
	

	
	
	72
	称量方式
	
	基本称量，计件称量, 百分比称量, 检重称量
	技术偏离表

	
	
	73
	检定分度值
	
	≤0.1 g
	

	
	
	74
	稳定时间
	
	≤1.5 s
	

	
	
	75
	显示屏
	
	背光液晶显示屏
	

	
	
	76
	称量单位
	
	克，千克
	

	
	
	77
	水平指示
	●
	配置水平指示装置及可调节水平支脚
	

	
	
	78
	过载保护
	●
	具备机械或电子过载保护及超量程提示功能
	

	
	称重盘
	79
	尺寸
	
	≥Φ145 mm
	

	
	
	80
	材质
	
	304不锈钢
	

	凝

胶

成

像

系

统
	成像

主机
	81
	CCD相机
	
	科研级制冷CCD相机
	技术偏离表

	
	
	82
	硬件像素
	●
	≥500万
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	83
	图像分辨率
	
	≥600 DPI
	技术偏离表

	
	
	84
	感光效率QE值
	■
	>75%
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	85
	信噪比
	
	≥72 dB
	技术偏离表



	
	
	86
	像素密度
	●
	≥16 bit（65536级灰度，数值范围0～65535）
	

	
	
	87
	动态范围
	
	≥3个数量级
	

	
	
	88
	镜头系统
	■
	≥2000万像素超高分辨率镜头，自动完成对焦，物理分辨率≤2.4微米
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	89
	触摸屏尺寸
	■
	≥12英寸内嵌式LCD触摸屏操作
	

	
	
	90
	触摸屏配置
	
	四核处理器（主频≥1.9GHz）、内存≥8GB、≥512GB固态硬盘，数据读取速度≥300MB/s
	技术偏离表

	
	
	91
	窄带滤光片
	■
	配置一组专业的590 nm带通滤光片，透光率≥85%
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	92
	智能光源控制系统
	■
	组合式三波长LED透射激发光源，302nm波长LED紫外光源，470nm波长LED蓝光光源，全波段LED白色光源
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	93
	样品托盘
	■
	3组带有智能感应器的样品托盘，智能白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘
	

	
	
	94
	紫外防护
	●
	具备紫外防护门或联锁保护，开启箱门时自动关闭紫外光源
	技术偏离表



	
	
	95
	成像面积
	●
	≥14×20 cm
	

	
	
	96
	托盘自动识别
	
	系统自动识别特定应用的样品托盘，并调整成像参数及对应软件设置
	

	
	
	97
	切胶功能
	■
	智能感应防护板，通过判断防护板情况开启光源，减少光伤害
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	采集

与分

析软

件
	98
	图像采集
	
	自动完成光源选择及拍摄，并完成伪彩色合成及三组信号图像展示以供选择
	技术偏离表



	
	
	99
	条带分析
	●

	支持泳道及条带自动识别、分子量计算和条带灰度分析
	

	
	
	100
	定量分析
	
	支持背景扣除、积分光密度、峰值及迁移率分析
	

	
	
	101
	数据传输
	
	外置两个USB3.0接口或可通过无线网络
	

	
	
	102
	数据管理


	■
	实现设备使用登记，预约，使用日志功能，详细记录设备使用痕迹
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章



	蛋

白

胶

成

像

系

统
	主机
	103
	成像分辨率
	
	≥600万
	技术偏离表



	
	
	104
	像素大小
	
	≤2.4 µm×2.4 µm
	技术偏离表

	
	
	105
	像素密度
	●
	≥16 bit（65536级灰度，数值范围0～65535）
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	106
	动态范围
	●
	＞3个真实数量级（非插值）
	技术偏离表

	
	
	107
	灵敏度
	
	≤0.1 ngEB 染色的DNA
	技术偏离表

	
	
	108
	镜头要求
	■
	全自动反馈变焦CMOS镜头
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	109
	屏幕显示
	■
	≥1024×768像素，支持多点触控
	

	
	
	110
	成像面积
	●
	≥21×14 cm
	技术偏离表

	
	
	111
	滤光片
	■
	≥2个；发射光538–640 nm滤光片，平场校准及镜头曲面度校准滤光片
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	112
	平场校正
	■
	平场校正板、平场校准滤光片结合软件校准，保证背景均一，各部位误差＜5％
	

	
	
	113
	自动对焦校正板
	■
	≥3块，装机预校正各个聚焦面，实现免调节全自动聚焦；任何缩放设置都有预校准的自动对焦
	

	
	
	114
	曝光方式
	■
	具有自动对焦和全自动曝光功能（提供优化/快速两种算法）
	

	
	
	115
	紫外联锁
	●
	具备紫外安全联锁，箱门开启时自动关闭紫外光源
	技术偏离表

	
	
	116
	暗箱级别
	
	荧光密封暗箱，抽屉式样品图像采集腔与样品腔分开
	技术偏离表

	
	
	117
	信噪比
	
	≥56 dB
	技术偏离表

	
	
	118
	托盘自动识别
	
	系统自动识别特定应用的样品托盘，并调整成像参数及对应软件设置
	技术偏离表

	
	
	119
	免染成像功能
	■
	蛋白免染胶3分钟自动成像，无需复杂的染色、固定和脱色步骤。提供软件截图证明材料；确保可提供配套兼容的免染成像验证试剂盒
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	120
	光源要求
	●
	透射白光，反射白光，透射紫外
	技术偏离表

	
	采集与分析软件
	121
	泳道识别
	
	支持泳道和条带自动识别及手动校正
	

	
	
	122
	分子量分析
	●
	支持蛋白分子量计算和标准曲线分析
	

	
	
	123
	定量分析
	
	支持条带灰度、峰值、积分光密度及相对含量分析
	

	
	
	124
	免染分析模块
	■
	软件内置免染分析模块，实现条带识别、分子量分析及总蛋白归一化定量
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	125
	图像存储
	■
	软件免染成像模块支持原始图像存储，完整记录采集参数，可将免染总蛋白信号与化学发光信号联动归一化，分析报告支持PDF、Excel导出
	

	
	
	126
	图像输出
	
	具有3D图像观察及输出，12种预设染料颜色标记显示及输出，多幅图像合并显示及分析功能
	技术偏离表



	
	
	127
	软件操作
	
	中文版、英文版软件自由切换，软件终身免费升级
	

	
	配置
	128
	配置清单
	
	1.采用触屏的成像系统主机（包含机载软件）1台；2.配套白光透射屏1套；3.数据分析系统1套；4.蛋白免染聚丙烯酰胺预混液1盒
	

	电

热

烘

箱
	主机
	129
	有效容积
	●
	≥80 L
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章



	
	
	130
	温控范围
	●
	≥RT+10～200 ℃
	

	
	
	131
	恒温波动度
	●
	≤±1.0 ℃
	

	
	
	132
	工作室尺寸W×D×H
	
	≥400×350×500 mm
	技术偏离表

	
	
	133
	温度分辨率
	
	≤±0.1 ℃
	

	
	
	134
	温度均匀度
	●
	≤±3%
	

	
	
	135
	控制
	●
	微电脑 PID 温度控制
	技术偏离表



	
	
	136
	定时功能
	
	0～9999 min
	

	
	
	137
	加热方式
	
	电加热方式，加热元件分布合理
	

	
	
	138
	循环方式
	●
	采用强制热风循环方式
	

	
	
	139
	安全功能
	●
	具备超温保护
	

	
	
	140
	隔板
	●
	≥2块
	

	
	
	141
	隔板内胆材质
	●
	采用镜面 304 不锈钢内胆
	

	
	
	142
	密封性能
	●
	配置耐高温密封条，箱门闭合严密
	

	分

光

光

度

计
	光学

系统
	143
	光源
	
	卤钨灯和氘灯或同等光源, 集成光源设计，自动灯位转换
	技术偏离表



	
	
	144
	波长范围
	■
	≥190 -1100 nm
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	145
	光路系统
	●
	双光束
	

	
	
	146
	光谱带宽
	■
	≤1 nm (190 - 1100 nm)
	

	
	
	147
	波长准确度
	●
	≤±0.1 nm （氘灯， 656.1 nm处）
	技术偏离表

	
	
	148
	波长重复性
	
	≤±0.1 nm 
	技术偏离表

	
	
	149
	波长转动速度
	■
	≥29,000 nm/min
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章



	
	
	150
	波长扫描速度
	■
	2 - 29,000 nm/min
	

	
	
	151
	杂散光
	■
	<0.02% (220 nm，NaI)

<0.02% (340 nm ，NaNO2)

<0.5% (198 nm ，KCl)
	

	
	检测

系统
	152
	检测器
	
	硅光二极管或光电倍增管
	技术偏离表



	
	
	153
	吸光度范围
	
	-4-4 Abs
	

	
	
	154
	光度重复性
	■
	<± 0.0002 Abs at 0.5 Abs

<± 0.0002 Abs at 1 Abs

<± 0.001 Abs at 2 Abs
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	155
	基线平坦度


	■
	<±0.0006 Abs (1100 - 190 nm, 光源稳定1小时后)
	

	
	
	156
	基线稳定性
	■
	<0.0003 Abs/Hr (700 nm，光源稳定1小时后)
	

	
	
	157
	测量模式
	●
	具备光谱扫描、定量、光度、时间扫描及动力学测量功能
	技术偏离表

	
	
	158
	显示屏
	■
	≥24-bit彩色触摸屏幕
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	配置
	159
	比色皿规格
	●
	支持标准10 mm光程方形比色皿
	技术偏离表

	
	
	160
	配置要求
	●
	1.紫外可见分光光度计主机 1台；2.标准2联池架1套；3.比色皿2套
	

	超

微

量

分

光

光

度

计
	光学

系统
	161
	波长范围
	●
	≥190－848 nm连续波长全光谱分析
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	162
	波长准确度
	●
	≤±1 nm 
	技术偏离表



	
	
	163
	吸光度范围
	
	10 mm等效吸光度范围至少覆盖0～500 Abs
	

	
	
	164
	基座检测范围
	
	 2 - 27,500 ng/μL（dsDNA）
	

	
	
	165
	最小检测体积
	●
	≤2μL
	

	
	
	166
	检测重复性
	
	≤0.002 A（1.0 mm光程）
	

	
	
	167
	检测时间
	
	单个样品测量及数据处理时间≤10 s
	

	
	
	168
	内置蛋白检测编辑器
	■
	可自定义蛋白类型和参数
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	169
	光程
	●
	内含≥0.03,0.05,0.1,0.2,1 mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程
	

	
	软件

功能
	170
	自动鉴定功能
	■
	当样本中存在污染物时，能确定样品污染物具体物质，鉴定的污染物（≥5种）
	

	
	
	171
	污染物 OD 值自动扣除功能
	■
	样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	172
	内置传感器功能
	■
	仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行探测，保证样品无气泡，如果样品中有气泡，会提示报警，保证样品检测的可靠性
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章



	
	数据

传输
	173
	显示屏
	■
	≥7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度
	

	
	
	174
	操作系统
	
	内存≥32 GB闪存，支持中英文
	技术偏离表

	
	
	175
	传输方式
	
	仪器带有无线局域网和蓝牙功能
	

	常

温

离

心

机

（2 mL）
	主机
	176
	相对离心力
	■
	≥21,000 ×g
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	177
	最大转速
	
	≥15,000 rpm
	技术偏离表

	
	
	178
	最大容量
	■
	≥50 mL
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	179
	PCR管容量
	■
	≥96个PCR管
	

	
	
	180
	单独的瞬时离心按键
	
	具备
	技术偏离表


	
	
	181
	减速时间
	
	≤ 16 秒（最高转速至零耗时）
	

	
	
	182
	加速时间
	●
	≤ 16 秒（零至最高转速耗时）
	

	
	
	183
	转速/相对离心力值转换设置
	
	具备
	

	
	
	184
	噪音水平
	
	≤55 dB
	

	
	
	185
	安全功能
	●
	转子可高温高压灭菌
	

	
	
	186
	定速计时功能
	■
	具备
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	187
	软刹车功能
	■
	具备
	

	
	
	188
	门盖锁止
	●
	运行期间门盖自动锁止，转子停止前不能开启
	技术偏离表

	
	
	189
	超速保护
	
	具备转子超速检测及自动保护功能
	

	
	
	190
	过热保护
	
	具备电机或驱动系统过热保护功能
	

	
	转子
	191
	容量
	●
	24×1.5/2.0 mL气密性/生物安全性角转子
	

	
	
	192
	最大转速
	●
	最大转速≥15,000 rpm
	

	
	
	193
	最大离心力
	
	最大离心力≥21,000×g
	

	低

温

离

心

机

（2 mL）
	主机
	194
	相对离心力
	■
	≥21,000×g
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	195
	最大转速
	
	≥15,000 rpm
	技术偏离表

	
	
	196
	最大容量
	■
	≥50 mL
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	197
	PCR管容量
	■
	≥96个PCR管
	

	
	
	198
	温度设置
	●
	-10 ℃至 40 ℃
	

	
	
	199
	高速温控
	
	在最高转速运行时，样品温度能够保持在4 ℃±2 ℃范围内
	技术偏离表

	
	
	200
	快速预冷
	
	环境温度约21℃时，空载预冷至4℃时间≤10 min
	

	
	
	201
	单独的瞬时离心按键
	
	具备
	

	
	
	202
	噪音水平
	■
	≤55 dB
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	203
	减速时间
	
	≤ 16 秒（最高转速至零耗时）
	技术偏离表

	
	
	204
	加速时间
	●
	≤ 16 秒（零至最高转速耗时）
	技术偏离表

	
	
	205
	安全功能
	●
	转子可高温高压灭菌
	技术偏离表

	
	
	206
	转速/相对离心力值并相互转换功能
	
	具备
	技术偏离表

	
	
	207
	软刹车功能
	■
	具备
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	208
	内置冷凝水排水
	■
	具备
	

	
	
	209
	快速预冷功能
	■
	≤8 分钟（–21 ℃降到 4 ℃）
	

	
	
	210
	定速计时功能
	
	具备
	技术偏离表



	
	
	211
	门盖锁止
	●
	运行期间门盖自动锁止，转子停止前不能开启
	

	
	
	212
	超速保护
	
	具备转子超速检测及自动保护功能
	

	
	转子
	213
	容量
	●
	24×1.5/2.0 mL气密性/生物安全性角转子
	

	
	
	214
	最大转速
	●
	最大转速≥15,000 rpm
	

	
	
	215
	最大离心力
	●
	最大离心力≥21,000×g
	

	pH

计
	主机
	216
	pH测量范围
	●
	0.00-14.00
	技术偏离表

	
	
	217
	pH分辨率
	●
	≤0.01
	

	
	
	218
	pH精度
	●
	≤±0.01
	

	
	
	219
	mV测量范围 
	
	-1500~1500 mV
	

	
	
	220
	mV分辨率 
	
	≤0.1 mV
	

	
	
	221
	mV精度 
	
	≤0.4 mV
	

	
	
	222
	温度范围
	●
	-5.0-105.0 ℃
	

	
	
	223
	温度分辨率
	
	≤0.1 ℃
	

	
	
	224
	温度精度
	
	≤±0.2 ℃
	

	
	
	225
	自动识别缓冲液
	●
	≥16种
	

	
	
	226
	自动温度补偿
	●
	具备自动温度补偿功能
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	227
	校准点
	●
	≥3个
	

	
	
	228
	电极斜率
	
	自动计算并显示电极斜率
	技术偏离表

	
	
	229
	电极状态
	
	具备电极状态或校准异常提示功能
	

	
	
	230
	配置清单
	●
	整机 1 台，含配套电极、电极架、缓冲试剂
	

	手

持

式

组

织

研

磨

仪
	主机
	231
	空转转速 
	●
	≥8000 rpm
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	232
	供电方式
	●
	采用可充电锂电池供电，无需连接电源线工作
	

	
	
	233
	电池更换
	
	电池可拆卸、更换
	技术偏离表

	
	
	234
	电池数量
	●
	配置可充电锂电池≥2节
	

	
	
	235
	电机
	
	采用高速直流电机，运行稳定
	

	
	
	236
	启停控制
	●
	支持按压启动、松开停止的单手操作方式
	

	
	
	237
	充电电池充电时间
	
	 4-6小时
	

	
	
	238
	充电电池使用时间 
	●
	≥10小时
	

	
	
	239
	适配范围
	●
	适配1.5 mL和2.0 mL离心管内样品研磨
	

	
	
	240
	主机重量
	
	≤300 g
	

	
	研磨

耗材
	241
	研磨杵类型
	
	可更换的一次性研磨杵
	

	
	
	242
	研磨杵材料
	
	聚丙烯或其他耐常用生物试剂的材料
	

	
	
	243
	研磨杵长度
	
	60-80 mm
	

	
	
	244
	耗材供应
	●
	一次性研磨杵可单独采购，首次配置数量≥10支
	

	制冰机
	主机
	245
	制冰量
	●
	≥100 kg/24 h
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	246
	储冰量 
	●
	≥25 kg
	

	
	
	247
	制冰方式
	
	采用螺旋挤压式或性能相当的连续制冰方式
	技术偏离表

	
	
	248
	耗水量
	
	≤4.1 L/h
	

	
	
	249
	进水方式
	
	自来水自动进水
	

	
	
	250
	排水方式
	
	具备自动排水接口
	

	
	
	251
	冷凝方式
	●
	风冷
	技术偏离表

	
	
	252
	压缩机
	●
	无氟（环保制冷剂）压缩机
	

	
	
	253
	水满保护
	●
	储冰箱冰满时自动停止制冰，冰量降低后自动恢复
	技术偏离表

	
	
	254
	缺水保护
	●
	缺水时自动停止并提示，恢复供水后可重新运行
	

	
	
	255
	状态显示
	●
	可显示运行、冰满、缺水及故障等状态
	

	
	
	256
	过载保护
	●
	具备压缩机或制冰电机过载保护
	

	
	
	257
	制冷保护
	●
	具备制冷系统压力异常或过热保护
	

	
	
	258
	电气保护
	●
	具备漏电、过流或短路等必要的电气安全保护
	

	
	
	259
	控制方式
	●
	全电脑程序控制，自动进水、制冰、储冰
	

	
	箱体
	260
	外形尺寸 
	
	≥548×611×883 mm
	

	低

温

离

心

机

（15 mL、50mL）
	主机
	261
	最高转速
	■
	≥18500 rpm
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章



	
	
	262
	最大相对离心力
	■
	≥29300×g
	

	
	
	263
	转速精度
	
	≤±10 rpm
	技术偏离表

	
	
	264
	最大容量
	■
	≥6×100 mL，可选配不少于19款转子
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	265
	整机噪音
	
	≤65 dB(A)
	技术偏离表

	
	
	266
	温度设置范围
	●
	-20 ℃～+40 ℃
	技术偏离表

	
	
	267
	计时模式
	
	具有启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式 
	

	
	
	268
	时间设定范围
	■
	1 s～99 h 59 m 59 s
	1.技术偏离表；2.产品生产厂家官方网站截图（或具有 CMA标识的检测报告或产品彩页），加盖供应商公章

	
	
	269
	配备转子
	
	可配备气密性转子（气密性经动态微生物试验方法检验），有效防止气溶胶及液体外泄
	

	
	
	270
	多重保护
	●
	具超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护
	技术偏离表

	
	
	271
	加减速档位
	●
	加减速可调
	技术偏离表

	
	
	272
	制冷方式
	●
	变频压缩机制冷
	技术偏离表

	
	
	273
	显示屏
	
	≥7寸高清触摸屏控制
	技术偏离表

	
	角转子/适配器
	274
	角转子
	●
	6×50 mL尖底角转子
	技术偏离表

	
	
	275
	适配器
	●
	6×15 mL尖底适配器
	

	
	
	276
	最高转速
	●
	≥12500 rpm
	

	
	
	277
	最大相对离心力
	●
	≥16593×g
	


注：“●”代表关键指标项，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“■”代表重要指标项；无标识的为一般指标项。

二、商务要求

2.1报价要求（总价、分项报价、备品备件报价等）：采用人民币含税总价报价。报价应包含所有设备及附件、包装、运输、保险、装卸搬运、安装调试、试运行、培训、验收配合、税费及一切售后服务费等在内的完成该项目的所有费用，除此之外采购人不再额外支付任何费用。
2.2交货（履约）时间：合同生效后30个日历日 。
2.3交货（履约）地点： 兰州大学采购人指定地点。 

2.4验收要求：验收分为到货初验和技术验收。依据采购文件、合同、成交供应商响应文件及书面承诺，核验品牌、型号、数量、配置、技术性能和资料，并进行有必要的运行测试。发现缺少、损坏或不符合要求的，供应商应免费补齐、更换或整改，复验合格后方可办理付款。
2.5付款方式：本项目不预付款项，在验收合格并收到供应商开具的增值税专用发票后10 个工作日内支付全款。因供应商未按要求提供发票或付款资料造成的延迟不计入采购人付款期限。                     

2.6其他要求：

(免费质保要求：自验收合格之日起，整机及随机附件免费质保不少于1年；采购需求另有更长期限的，从其规定。更换零部件的质保期不少于1年或原质保期剩余期限，以较长者为准。
(故障响应要求：质保期内提供7×24小时报修服务，接到通知后4小时内响应；远程无法解决的，48小时内安排技术人员到场，原则上5个工作日内修复。不能按期修复的，应提供不低于原设备性能的备用设备。
(备品备件要求（后续运营维护、升级更新等要求）：质保期内因产品质量或正常使用产生的故障，维修及备件更换免费。供应商应保证验收合格后不少于5年的备件和技术支持；质保期外维修前应提供项目和价格清单，经采购人确认后实施。
(培训要求：验收后提供不少于3次的免费现场培训，每次为期2-3天的时间。培训内容应包括：规范操作、数据处理、日常维护和常见故障处理；提供中文操作资料，直至采购人指定人员能够独立规范操作。
(安装调试服务要求：由供应商或制造商授权技术人员免费完成安装、调试和试运行，直至设备达到合同约定的技术性能和验收条件。
(知识产权归属及保密要求：本项目服务成果知识产权归兰州大学所有，供应商须对服务过程中知悉的学校涉密信息严格保密。

(迁移服务：自验收合格之日起5年内，按采购人书面通知提供本项目设备整体1次由供应商或制造商授权人员实施的免费迁移服务，从兰州市城关校区搬迁至榆中校区指定实验室。采购人原则上提前30日通知；服务含拆卸、包装、运输、安装、调试和恢复运行，迁移期间设备安全由供应商负责。迁移完成后连续稳定运行不少于15个工作日。

第四章 评审办法
一、资格审查的内容及标准

	序号
	内容
	标准

	1
	营业执照
	是否按磋商文件要求提供

	2
	法定代表人身份证明书
	是否按磋商文件要求提供

	3
	法人授权委托书
	是否按磋商文件要求提供

	4
	供应商资格承诺函
	是否按磋商文件要求提供

	5
	特定资格要求
	无


二、符合性审查的内容及标准

	序号
	内容
	标准

	1
	电子响应文件的签署、盖章
	是否按磋商文件要求签署、盖章

	2
	响应函、商务偏离表
	是否提供（如有一项不提供视为无效响应），是否按磋商文件要求填写，如未按磋商文件要求填写视为无效响应

	3
	磋商文件规定的实质性条款
	加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应磋商文件；（注：如果磋商文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评审小组对本项不进行评审。

	4
	国家相关强制性标准
	响应内容是否符合国家相关强制性标准；（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评审小组对本项不进行评审。）

	5
	采购预算或最高限价
	报价是否超过磋商文件中规定的预算金额或者高于最高限价；

	6
	采购人不能接受的附加条件
	电子响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件

	7
	串通响应情形
	①不同供应商的电子响应文件是否由同一单位或者个人编制；

②不同供应商是否委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

③不同供应商的电子响应文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人；

④不同供应商的电子响应文件是否异常一致或者响应报价是否呈规律性差异；

⑤不同供应商的电子响应文件是否相互混装。

	8
	法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形


三、评审现场转单一来源采购

根据《兰州大学校内磋商采购方式管理实施细则》（校招标〔2019〕3号）第十一条规定，校内磋商一般应邀请不少于2家供应商参与采购活动，但符合以下情况之一的，可以单一来源采购：评审现场提交响应文件或实质性响应采购文件的供应商只有1家，经评审小组审定采购文件无不合理条款，同意继续执行的。
	序号
	内容
	标准

	1
	确认磋商文件无不合理条款
	由评审小组对磋商文件进行审查，确认磋商文件是否具有歧视性、排他性及其他不合理条款。

	2
	审核响应文件是否实质性响应了磋商文件
	由评审小组依据磋商文件的规定，审核响应文件是否实质性响应磋商文件要求的各项条款、没有偏离。

	3
	讨论是否继续执行
	由评审小组评估转为单一来源的风险，并讨论是否同意转为单一来源继续采购。

	4
	进行单一来源谈判
	由评审小组与供应商进行技术及价格协商，在保证采购项目质量的基础上，商定合理的成交价格。


四、评审细则
	评分项
	评审因素
	满分值
	评审细则
	评分依据

	价格部分
	响应报价
	30分
	满足采购文件要求且报价最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(基准价／响应报价)×30×100%

（注:供应商报价出现“第二章响应须知14”情形的，评审小组应当启动异常低价响应审查。）
	最终报价

	商务部分
	类似业绩
	3分
	响应文件提交截止日前36个月内供应商类似业绩，每提供一项得1分，满分3分。
	合同复印件加盖公章,且不得遮盖任何关键信息

	
	质保期
	2分
	满足免费质保不少于1年的基础要求不得分；整机免费质保每增加1年得1分，满分2分。
	质保期承诺书加盖供应商公章

	
	迁移服务
	1分
	在满足原有商务要求迁移服务的基础上，每额外增加1次无时限要求的免费迁移服务，加1分，满分1分。
	提供迁移服务承诺书以及迁移服务方案并加盖供应商公章

	技术部分
	“■”重要技术指标
	49分
	共49项重要技术指标，每满足或优于1项得1分，满分49分。
	见采购需求证明材料要求

	
	一般技术指标
	11分
	共110项一般技术指标，每满足或优于1项得0.1分，满分11分。
	见采购需求证明材料要求

	
	实施方案
	4分
	供应商提供的针对本项目的实施方案（包括但不限于①安装调试方案；②培训方案；③备品备件；④售后服务方案；⑤运行维护方案；⑥项目专业人员配备方案；⑦产品质量保障方案；⑧交付方案；）以上内容每具备1项得0.5分，每项中有缺陷或漏洞或未提供的不得分，满分4分。

缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	实施方案


第五章 响应文件格式
供应商应按照这些格式编制响应文件。编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。


XXXX项目

响 应 文 件

	项 目 名称：
	

	响 应 标段：
	

	供应商名称：
	（公章）

	供应商地址：
	

	联  系  人：
	

	联 系 电话：
	


年    月    日
响应文件书脊格式
	项目名称：                 第 一 标段         单位名称：


响应文件目录
一、响应函
按实际页码
二、资格证明文件
按实际页码

三、价格部分
按实际页码

四、商务部分
按实际页码

五、技术部分
按实际页码

六、其他部分
按实际页码



响应文件评审索引表

1、评审内容对照表

	评分项
	评审因素
	响应文件页码范围

	价格部分
	响应报价
	

	商务部分
	
	

	
	
	

	
	
	

	技术部分
	
	


注：

①此表内容由供应商根据评审办法自行填写，目的是便于专家在评审时方便、快捷、准确找到相关资料。

②重要内容与对应的页码应一一对应，准确填写，由于填写错误影响评审的后果自负。

一、响应函格式

响应函
致：兰州大学

根据贵方    （项目名称）    项目的磋商公告，现正式授权     （姓名）代表我单位 （供应商名称） 为本项目提交响应文件，我方在此声明同意如下：

1．我方将按照所附报价一览表中的价格提供和交付本项目磋商文件要求的货物。
2．我方将按本项目磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款并承诺参与响应后不再对磋商文件的任何条款提出质疑或异议。
4．我方接受本项目磋商文件中所规定的响应有效期。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与响应有关的一切数据或资料，完全理解并接受采购人对评审资料保密。

6．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：                      邮  编：                         
电  话：                      传  真：                         
手  机：                      电子邮件：                       
供应商名称（盖章）：                                           
法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：                          
日        期：         年    月    日

二、资格证明文件
1、营业执照（必备项）
2、法定代表人身份证明书（必备项）
法定代表人身份证明书
（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人（附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件粘贴处
	法定代表人身份证复印件粘贴处


供应商名称：               （公章） 
日期:   年   月   日
3、法定代表人授权委托书（非法定代表人参加磋商必备项）
法定代表人授权委托书
本授权书声明：注册于（地址）的（单位名称）法定代表人（职务）、（姓名）代表本单位授权（被授权人的职务）、（姓名）为本单位的合法代理人，代表我单位全权办理对（项目名称）的磋商响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。

在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权代表签字或盖章：                      法定代表人签字或盖章：            
职  务：                                    职  务：                                 
电  话：                                    电  话：         
	被授权代表身份证复印件粘贴处
	被授权代表身份证复印件粘贴处


供应商名称：               （公章）
日期:  年  月  日
4、供应商资格承诺函（必备项）

	供应商资格承诺函
致：兰州大学
我单位参与贵方    （项目名称）    ，现对该项目资格要求承诺如下：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位符合法律、行政法规规定的其他条件；

7.我单位近三年未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单（www.ccgp.gov.cn）；近三年未被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”等规定的“应当拒绝其参与政府采购活动”的不良信用记录。
本单位对上述承诺内容的真实性负责，如经查实存在虚假，依法承担因提供虚假材料谋取成交的法律责任。
供应商名称：             （盖章）  
                                          日期：    年    月    日


三、价格部分
1、报价一览表

项目名称：                                                 标段号：   1     

项目编号：                                                 报价币种：人民币
	供应商名称：

	报价
	大写：                元，小写：              元

	合同履行期限
	


注：供应商应在充分考虑所投产品市场价格走势和产品原材料价格涨跌情况的基础上合理报价，供应商报价应是包含货物本身、包装费、检测费、运输费、装卸费、税费及一切售后服务费等在内的完成该项目的所有费用，除此之外采购人不再承担其他一切费用。进口设备还应考虑外贸代理费、免税等因素。
供应商名称：             （盖章） 
日期：      年      月      日

2、分项报价表

项目名称：                                                                               标段号：   1     

项目编号：                                                                               报价币种：人民币
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家及产地
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计
	大写：                                          小写：


注：1. 供应商需严格按照磋商文件的采购需求编写分项报价。

2. 供应商可根据实际情况自行扩展表格细项。

3.“分项报价表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价相等。

供应商名称：             （盖章） 
日期：      年      月      日

3、备品备件清单
备品备件清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	材质
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	制造厂商
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：             （盖章） 
日期：      年      月      日

四、商务部分

1、商务偏离表
	项目名称
	
	项目编号
	

	(我单位已详细阅读采购文件中各项商务要求，所有商务要求均无负偏离，成交后我单位将严格遵照执行。（已勾选此项的，下方表格无需填写）
(我单位已详细阅读采购文件中各项商务要求，除下述条款有负偏离外，其余条款我单位均予以认可，成交后将严格遵照执行。

	序号
	磋商文件的商务、合同条款
	响应文件的商务条款
	偏离说明
	支撑材料所在页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应仔细阅读磋商文件“供应商须知”“采购需求”和“合同”中的商务条款，并根据实际情况如实、完整、准确的填写本表。

供应商名称：                                      （盖章）
日       期：  年  月   日
2、供应商业绩证明材料
类似项目业绩表

                                                             （单位万元）

	序号
	项目名称
	供货单位
	签订日期
	合同总价
	买方联系人
	电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


注：提供合同复印件或影印件（合同不得遮盖任何信息）

免费质保期（根据采购需求及评审办法的要求编制）
4、迁移服务
迁移服务承诺书

致： 兰州大学 
我单位                （供应商名称）就兰州大学生态学院植物分子生态适应研究系统设备采购项目（项目编号：LZU-2026-067-XY）迁移服务郑重承诺如下：
在完全响应采购文件商务要求所规定迁移服务的基础上，额外增加    次不受期限限制的免费整体迁移服务。该新增服务自项目验收合格之日起长期有效，具体实施时间以采购人书面通知为准。

新增迁移服务的人员要求、服务内容、实施标准、安全责任及验收要求均与采购文件商务要求一致，包括迁移地点、设备拆卸、包装、运输、安装、调试和恢复运行等。迁移期间设备安全由我单位负责，迁移完成后确保设备连续稳定运行不少于15个工作日。

本承诺不替代、不抵扣商务要求规定的原有迁移服务，即我单位共提供    次免费整体迁移服务。本承诺书作为响应文件的组成部分，对我单位具有约束力。

供应商名称（盖章）：________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：________________

日期：_______年_______月_______日

五、技术部分
1、技术偏离表

技术偏离表

	项目名称
	
	项目编号
	

	序号
	磋商文件技术要求
	响应文件的技术应答
	偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离）
	支撑材料所在页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商须对磋商文件采购需求中技术要求逐条逐项响应。供应商在《技术偏离表》的响应应答中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合磋商文件要求。
供应商名称：                                      （公章）
日     期：      年    月   日
2、实施方案（根据采购需求及评审办法的要求编制，格式自拟）

六、其他部分
1、响应材料真实性承诺书

	致：兰州大学
我单位参加    （项目名称）    项目的磋商响应，现郑重承诺如下：

1、我单位响应文件中的所述内容均真实、准确、有效；

2、我单位响应文件中提供的各类证书、检测报告、票据、凭证等资料均与原件一致，并可随时提供资料原件以供核实；

3、我单位愿意在成交公告中公示我单位响应文件中的所有相关资料信息，接受社会监督；

4、若我单位提供不真实或无效的资料，我单位愿意无条件接受财政主管部门及其他相关单位依法依规给予的处罚，并承担由此造成的一切后果。

供应商名称：       （盖章）
日期：     年     月    日


2、供应商认为需要提供的其他文件和资料（如有）
正本/副本









